中心化验室气相分子吸收光谱采购安装项目答疑及补遗

各潜在投标人：
（一）对各投标人提出质疑回答如下：
问题1：质疑条款：招标文件第三章第2.2.4(1)条“技术方案(5分)”
[image: ]    疑内容简述：上述条款设置不合理，涉嫌以不合理条件对供应商实行差别待 遇、歧视性待遇。
事实依据：评审因素设置模糊、未量化：招标文件对评审因素仅以"优、良、合格 "等定性等级作为评分标准，未按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条 之要求，将各档等级与具体分值一一对应。评分标准缺乏量化指标与可操作性，易导致评审人员主观随意评分，涉嫌对供应商实行差别待遇。
法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条：采用综合评分法的，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应，招标文件以优、良、合格等模糊等级替代量化分值，明显不符合上述量化对应要求。
答：本项目为非依法必须招标项目，资金来源为企业自有资金，严格遵守国家法律法规及企业内部相关制度。为进一步提升评审客观性、可操作性，本次对技术方案评分标准予以细化明确，评判标准如下：
交货进度：有详细排期、到货保护、仓储防护、到货验收节点，可匹配化验室现场条件；安全措施：包含仪器搬运安全、实验室用电、气路（反应气、载气）安全、废液腐蚀防护、现场作业安全交底；质量保障：出厂检验、到货开箱检验、备件管控、元器件溯源、出厂合格证 / 检测报告核查措施齐全；
安装调试验收：结合化验室环境（温湿度、通风、接地、防振），包含气路气密性测试、空白试验、标样校准、线性验证、检出限验证、方法验证、资料移交、验收判定标准，完全匹配气相分子吸收光谱仪验收规范；质保服务：明确质保期内上门响应、定期巡检、故障排查、易损件更换、人员培训、期间核查指导方案，措施针对性强、可落地。全部要素齐全、贴合本化验室场景、可核验、可追溯。优得5分。
交货、安全、质量、安装调试、质保措施基本可行；但缺少部分针对性细节（例如：无气路气密性测试方案、无标样验证、无现场实验室环境适配说明，或巡检、培训内容简略），整体不影响履约。良得4分。
缺少气相分子吸收光谱仪专项内容（无气路、无方法验证、无仪器验收指标），仅简单罗列流程，针对性弱，存在明显缺项。一般得2分。
未提供实施方案，或方案多处关键内容缺失、方案与本项目气相分子吸收光谱仪采购安装无关、措施不可行。差得0分。

问题2：质疑条款：招标文件第三章第2.2.4(2)条“类似业绩(10分)”
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质疑内容简述：上述条款设置不合理，涉嫌以不合理条件对供应商实行差别待遇、歧视性待遇。
事实依据：业绩被重复设置、抬高投标门槛：招标文件将“业绩”既作为资格条件进行准入审查，又作为评审加分项再次计分，属于资格条件与评审因素重复设置。该做法客观上排挤了具备履约能力但业绩规模较小的潜在供应商，涉嫌以不合理条件限制或者排斥供应商。
法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第(四)项：以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；属于以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的情形。将业绩同时设置为资格条件与评审加分项，实质扩大了对供应商的限制，违反上述规定。
答：本项目为非依法必须招标项目，资金来源为企业自有资金，严格遵守国家法律法规及企业内部相关制度。本项目资格业绩为投标人履约的最低经验底线，加分业绩为同类业绩择优项，两项业绩的考核标准、功能定位不同，并非同一条件重复设置。业绩未限定特定区域、特定品牌业绩，不存在排斥潜在投标人的情形。

问题3：质疑条款：招标文件第三章附表一第3条；
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质疑内容简述：上述条款设置不合理，涉嫌以不明确的条件对供应商实行差别待遇、歧视性待遇。
事实依据：1、光电检测器中的光电二字，是投标中必须有的产品名字，或者是：
普通的提法，只有是能实现光电转换的检测器都算应标或者满足。带有光电二字的检测，除了安杰的产品是光电倍增管，其他的好多还是英文的缩写，字面上不满足的。有为特定厂家设置，也为评标故意设陷阱的嫌疑。
法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇：(三)、采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。
《中华人民共和国政府采购法》第三十六条：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(二)、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
答：光电检测器指通过光电效应将光信号转换为电信号的装置，核心功能是光电转换。紫外-可见分光光度计中常用类型包括光电倍增管（PMT）、光电二极管阵列检测器（PDA）、硅光电二极管和CCD检测器。条款未限定检测器具体种类。本条款核心要求为仪器性能满足HJ系列气相分子吸收光谱标准，以CMA检测报告作为证明材料，各类合规光电检测器方案均可响应，不存在排他限制。
问题4：质疑事项一：招标文件“投标人须知”第1.4.1 条“业绩要求”之 2.1"投标人业绩"将特定产品业绩设置为投标人资质(资格)条件，涉嫌以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，严重限制潜在供应商参与投标，违反相关法律法规，应当予以删除。
事实依据：
招标文件“投标人须知"1.4.1 条"业绩要求”之2.1"投标人业绩",将特定产品业绩设定为投标人参与投标的资格(资质)条件，即供应商须具备相应产品业绩方可获得投标资格。该业绩要求实质以特定产品业绩作为投标门槛，将具备履约能力但相关产品业绩不符的潜在供应商排除在外，明显扩大了投标资格限制，缩小了潜在供应商范围，不利于充分竞争。
法律依据：
《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款："采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。”将特定产品业绩作为资格条件，属于不合理限制。
《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第(四)项：以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件的，属于以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。本条"产品业绩" 即属特定行业业绩性质的资格门槛，违反上述禁止性规定。
质疑请求：请求删除"投标人须知”第1.4.1 条"业绩要求”之2.1" 投标人业绩”中，将特定产品业绩作为投标人资格条件的相关内容；并对招标文件作相应更正，发布更正公告；同时就其违法性向我司出具书面质疑答复。
答：本项目为非依法必须招标项目，资金来源为企业自有资金，严格遵守国家法律法规及企业内部相关制度。本项目采购标的为气相分子吸收光谱仪，比选文件设置同类产品业绩资格条件，系结合项目实际、为保障履约质量设置，与合同履行直接相关。业绩未限定特定品牌、区域，不属于不合理限制条件。

问题5：质疑事项二：招标文件"评分办法”第2.2.2条："所有通过初步评审、评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一(不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉)的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值乘以(1 -本项目评标基准价浮动值 N), 即为本项目投标总报价的评标基准价。 (评标基准价浮动值 N 为5%,百分数取整。)"。该条款表述繁复晦涩，将"算术平均值下浮5%”以"乘以(1 -评标基准价浮动值N,N为5%)”的形式表达，又夹杂取整、去掉报价家数等规则，不利于投 标人清晰、准确地理解评标标准，不符合招标文件应当明确、清晰规定评标方法及评标标准的要求；
事实依据：
该条款计算规则层次多、语义含糊，投标人难以据以准确预判评标基准价及自身报价得分，存在理解歧义和执行争议的空间。
质疑请求：
更正“评分办法”第2.2.2 条评标基准价计算规则，采用简明、明确的 表述界定评标基准价计算方式(例如：以通过初步评审、评审合格的投标报价的算术平均值下浮5%作为评标基准价),并在招标文件中清晰载明。
答：本比选文件2.2.2评标基准价计算方法参照重庆市招标文件示范文本，该计算方法不做修改。
对该计算方法举例说明：所有通过初步评审的投标人投标总报价，投标人数量≥6家时，剔除六分之一家数（不能整除按小数点前整数取整）的最低价和同等数量最高价；投标人数量＜6家时，全部报价参与计算，不做剔除。如共19家合格投标人，19÷6≈3.16，取整3家；剔除3个最低价、3个最高价，剩余13家报价算平均，再下浮 5% 得到基准价。

问题6：招标文件“评分办法”第2.2.4条“技术要求附表一”第 3条检测器一光电检测器性能满足 HJ 系列气相分子吸收光谱标准要求”(须提供具有 CMA  检测资质的机构出具的仪器性能检测报告，证明满足HJ系列标准要求，并加盖投标人公章)的技术条款，参数设置指向特定产品、特定供应商，涉嫌以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
事实依据：
该条款仅笼统表述为"光电检测器",未明确检测器的具体类型(如光电倍增管、CCD 等),参数设置不明确、不透明，为后续排他性要求预留了空间。若以“光电倍增管”为准，该参数为特定厂商(安杰)的专用技术参数，市面上能够满足的供应商不足三家，且为30年前的技术；而主流厂家如海光、 北裕、森谱采用 CCD 检测器，均会被该条款排除在外；世界知名品牌如 PE, 热电，安捷伦，岛津等20年前已经采用CCD检测器了，都是光电原理做的检测器，但没有冠以光电二字。该要求客观上指向特定产品、特定供应商，实质性限制了供应商充分参与竞争。
法律依据：
《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第(三)项：采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品的，属于以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。本条款对检测器类型未中立、通用地设定，而实际指向特定产品，符合上述情形。同条第二十条第(二)项：设定的技术条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应的，亦属于禁止情形。
质疑请求：
请求删除或修改上述“光电检测器”技术条款，以中立、通用的方式明确检测器技术参数(不得指向特定产品、特定供应商),确保至少三家以上供应商可公平参与投标，并发布更正公告；同时就其合法性向我司出具书面质疑答复。
答：本项目为非依法必须招标项目，资金来源为企业自有资金，严格遵守国家法律法规及企业内部相关制度。1.光电检测器指通过光电效应将光信号转换为电信号的装置，核心功能是光电转换。紫外-可见分光光度计中常用类型包括光电倍增管（PMT）、光电二极管阵列检测器（PDA）、硅光电二极管和CCD检测器。本条款实质要求为检测器性能满足HJ系列气相分子吸收光谱标准要求，并以具有CMA检测资质的机构出具的仪器性能检测报告加以证明。凡性能满足HJ系列标准要求的，均可响应本条款；条款未冠以任何特定类型名称，不存在限制性和排他性表述。

问题7：投标人业绩要求作为投标资格条件，涉嫌不合理限制潜在供应商
质疑条款：1.4.1投标人资质条件、能力和信誉要求。业绩要求2.1 投标人业绩：投标人自2023年1月1日起至投标截止日止(以合同签订时间为准)具有1个向使用单位供货的满足下列要求的气相分子吸收光谱仪采购安装业绩。
事实依据：
1. 气相分子吸收光谱仪系常规实验室通用分析仪器，用于氨氮、总氮、硫 化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等无机项目检测，技术成熟、应用广泛，并非特殊或专用设备。
2. 将特定品类仪器的采购安装业绩(并设25万元合同金额门槛)同时作为投标人资格条件和货物制造商资格条件，并将制造商与代理商(经销商)之间的销售业绩认定为无效，实质抬高了投标门槛，排斥了具备履约能力但业绩规模不足的潜在供应商。
3. 上述业绩要求的设定涉嫌为特定厂商量身设置，缩小了潜在供应商范围， 限制了充分竞争。
法律依据：
1. 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款：采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第(四)项：以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件的，属于以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
3. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条：招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(二)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。
答：本项目为非依法必须招标项目，资金来源为企业自有资金，严格遵守国家法律法规及企业内部相关制度，且采购标的为气相分子吸收光谱仪，比选文件设置同类产品业绩资格条件，系结合项目实际、为保障履约质量设置，与合同履行直接相关。业绩仅未限定特定品牌、区域，不属于不合理限制条件。
本项目限价为35万元，本次比选设置的业绩指标没有超过超过本项目对应指标，符合有关要求。本项目1.4.1中业绩要求为“具有1个向使用单位供货”的业绩，而制造商向代理商、经销商的购销、分销合同仅为货物流转，无法证明仪器落地实施能力，则该条不属于不合理限制条件。

问题8：技术评分条款及CMA 检测报告要求指向特定产品、特定供应商
质疑条款：第三章评标办法(综合评估法)评标办法前附表2.2.4(1) 技术部分 ( A)  评分标准技术要求(10分)具体评审条款详见附表一
附表一
	类 别
	序号
	条款内容
	评审标 准

	技术要求
	

1
	全流程自动化
仪器可实现总氮项目自动消解、分析检测、高浓度样品自动稀释的全流 程自动化，相关功能模块宜集成于主机或采用与主机直连的模块化集成 方式。整机可适配实验室常规安装及常规应急监测场景空间使用，设备 结构稳固可靠。(提供产品安装示意图，标注整机外形尺寸，厂家盖章 并加盖投标人公章。)
	不满足
该条款 扣2分

	
	



2
	软件系统
软件系统应具备以下功能：
(1)仪器自检功能：测定前自动检测通讯口、波长、狭缝、灯位等关 键状态；(2)反控功能：可对仪器波长、泵转速、进样时间、光源能
量等测试条件进行反控设置；(3)数据管理：具备分级操作权限、检
测数据防篡改、自动备份、全操作日志留痕功能，满足CMA实验室数据 溯源管理要求。(提供软件功能说明：原厂盖章软件功能说明(白皮书  /手册),证明软件自检、反控、权限及数据管理功能，加盖投标人公
章。)
	不满足
该条款 扣2分

	
	3
	检测器光电检测器性能满足HJ系列气相分子吸收光谱标准要求。
(提供具有CMA检测资质的机构出具的仪器性能检测报告，证明满足HJ 系列气相分子吸收光谱标准要求，加盖投标人公章。)
	不满足
该条款 扣2分

	
	4
	总氮项目
仪器配置内置集成式在线消解模块，单个样品测量(含消解时间)小于 5min,消解方式满足HJ 199—2023气相分子吸收总氮标准方法要求。
精密度要求(连续测定6次):0.2mg/L时RSD<3%;0.5mg/L时
RSD<3%;1.0mg/L时RSD<2%。相关性系数r≥0.9996;检出限≤
0.01mg/L;灵敏度斜率≥0.08。参考指标：单次样品消耗量≤22mL(评 审打分项，不作为强制门槛)。(提供原厂技术资料及标准曲线斜率软 件截图，加盖投标人公章。)
	不满足
该条款 扣2分

	
	5
	自动在线稀释功能
可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，支持自动配置不同稀释梯度 的标准曲线，曲线相关系数r>0.999;最大稀释倍数不小于40倍，稀释
准确度满足：0～10倍稀释范围误差≤3%,10～40倍稀释范围误差≤
5%,可覆盖供水厂、污水处理厂进水、工艺段、出水全流程高浓度样品 的检测需求。
(提供具有CMA检测资质的机构出具的自动稀释性能检测报告，包含自 动稀释性能，加盖投标人公章。)
	不满足
该条款 扣2分


事实依据：
1.附表一所列5条技术评审条款均为具体产品特征描述，其中多项(检测
器类型、全流程自动化、自动在线稀释、内置集成式消解模块等)带有明显的 产品结构性特征，指向特定品牌型号，比如安杰的产品。
2.“检测器——光电检测器”条款未明确检测器的具体类型，若按“光电 倍增管”认定，市面采用光电倍增管的是安杰的产品，而主流采用其他检测器  的供应商均会被排除在外。
3.评审条款要求“提供具有CMA 检测资质的机构出具的仪器性能检测报告 /自动稀释性能检测报告”并加盖投标人公章，该证明材料要求亦指向特定产品 性能，客观上限制了供应商范围。
4.上述5条技术参数仅作为评分条款，而与第五章供货要求的技术条件并 存，评分条款与供货条款设置不一致、不透明。
法律依据：
1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第(三)项：采购需 求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品的，属于以不合理条件对  供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
2.同条第(二)项：设定的技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际 需要不相适应的，亦属禁止情形。
3.《中华人民共和国政府采购法》第三十六条：在招标采购中，符合专业 条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标。
答：本项目为非依法必须招标项目，资金来源为企业自有资金，严格遵守国家法律法规及企业内部相关制度。1.附表一5条技术条款均为功能性、性能性描述，未限定品牌、型号，且与采购标的特点和合同履行直接相关。比选文件第五章“总体要求”已明确声明：“本技术规格书所列参数均以功能性、性能性要求予以描述，不限定特定生产厂家或产品型号。”5条评分条款分别围绕全流程自动化、软件系统、检测器性能、总氮项目指标、自动在线稀释功能设置，均为气相分子吸收光谱仪采购的功能与性能需要。满足前述评分表性能要求的均可。

问题9：评标基准价计算规则涉嫌违反“评标过程中不得去掉最高最低报价” 的规定
质疑条款：第三章评标办法(综合评估法)评标办法前附表2.2.1分值 构成(总分100分)1.技术部分15分；2.商务部分15分；3.投标总报价70分。
2.2.2评标基准价计算方法：所有通过初步评审，评审合格的投标人的投标总 报价中去掉六分之一(不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去 掉)的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值乘以(1-本项目评标 基准价浮动值N), 即为本项目投标总报价的评标基准价。(评标基准价浮动 值N 为5%,百分数取整。)评标基准价计算的最终结果保留两位小数，小数 点后第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后(除计算错误外),在后续的 评审中不得再对其做出调整。
事实依据：
1. 2.2.2条评标基准价计算方法要求先去掉报价中的部分最低价和相同家数的最高价，再计算算术平均值并下浮5%,实质属于在评标过程中剔除最高报价和最低报价。
2. 该计算规则表述繁复、含义不明确，投标人难以准确预判评标基准价及自身报价得分，存在理解歧义和执行争议的空间。
3. 本项目采用综合评分法，报价分值占比70分、技术分仅15分且仅5条参数参与评分，评分结构与分值设置缺乏充分依据。
法律依据：
1.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五 十五条第六款：“评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。” (若本项目适用政府采购法规体系，本条直接违反该强制性规定。)
2. 同办法第五十五条：综合评分法评审因素应当细化、量化；价格分应当 采用低价优先法计算。
3. 若适用招标投标法体系，参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》 第三十二条关于不得以不合理条件限制、排斥潜在投标人的规定，以及评标办  法应当公平、公正、科学、择优的要求。
答：本项目为非依法必须招标项目，资金来源为企业自有资金，严格遵守国家法律法规及企业内部相关制度。本比选文件2.2.2评标基准价计算方法参照重庆市招标文件示范文本，该计算方法不作修改。
本项目为非依法必须招标项目，资金来源为企业自有资金，严格遵守国家法律法规及企业内部相关制度。参照《招标投标法实施条例》、重庆市依法必须招标项目招标文件示范文本相关管理要求，现行法规、示范文本未对综合评分法价格分、技术分设置固定强制比例，该分值分配是结合采购标的特点、竞争重点合理及择优选择原则设置。

问题10：供货要求技术参数不全面、不专业，涉嫌指向特定产品 
质疑条款：第五章  供货要求
4.9.2 氨氮项目精密度要求(连续测定6次):0.2mg/L时RSD<3%;0.5mg/L时 RSD<2%;1.0mg/L时RSD<2%。相关性系数r≥0.9996; 检出限≤0.01mg/L。
参考指标：单次样品消耗量≤16mL。
4.9.3 亚硝酸盐氮项目精密度要求(连续测定6次):0.2mg/L时RSD<3%;   0.5mg/L时RSD<2%;1.0mg/L时RSD<2%。相关性系数r≥0.9996;检出限≤ 0.003mg/L。
4.9.4 硫化物项目
精密度要求(连续测定6次):0.2mg/L时RSD<3%;0.5mg/L时RSD<2%;
1.0mg/L时RSD<2%。相关性系数r≥0.9996; 检出限≤0.005mg/L。
4.9.5 硝酸盐氮项目
精密度要求(连续测定6次):0.2mg/L时RSD<3%;0.5mg/L时RSD<2%;
1.0mg/L时RSD<2%。相关性系数r≥0.9996;检出限≤0.006mg/L。
4.10项目切换
氨氮项目切换至硫化物项目操作简便，项目切换准备时间不超过90min,切换完成后即可开展样品分析。
事实依据：
1. 4.9.2条氨氮项目列明“单次样品消耗量≤16mL”, 而4.9.3至4.9.5 条亚硝酸盐氮、硫化物、硝酸盐氮项目均未设置该项参数，参数设置不全面、不统一。
2.气相分子吸收光谱仪可检测氨氮、总氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等项目，但4.10条仅规定“氨氮项目切换至硫化物项目”的切换时间(不超过90min), 未对其他项目间的切换时间作相应规定。
3.上述参数设置带有明显的产品特征性，指向特定厂商产品，构成对供应 商的差别待遇。
法律依据：
1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第(三)项：采购需 求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品的，属于以不合理条件对  供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
2.同条第(二)项：设定的技术条件与采购项目的具体特点和实际需要不 相适应的，亦属禁止情形。
答：
1.供货要求参数体系完整，各项指标均源于HJ系列标准方法。第五章仪器指标按氨氮、亚硝酸盐氮、硫化物、硝酸盐氮四个项目分别规定精密度、相关性系数、检出限要求，分别对应HJ 195—2023、HJ 197—2024、HJ 200—2023、HJ 198—2024标准方法对各项目的性能规定，系标准方法本身的要求，不存在参数缺项。
2.“单次样品消耗量≤16mL”系参考指标，并非强制门槛。比选文件4.9.2条已明确注明“参考指标（评审打分项，不作为强制门槛）”，该指标用于评审择优，不影响投标响应与履约；经市场调研，北裕、森谱、得力氨氮单次样品消耗量均≤16mL，主流厂家普遍可达，该指标未指向特定产品。
3.项目切换条款系结合本化验室检测业务需要设置，具有针对性。氨氮、硫化物为本化验室日常检测的主要项目，4.10条对“氨氮项目切换至硫化物项目”作出规定，其他项目间切换可参照执行。
4.第五章“总体要求”已声明所列参数均以功能性、性能性要求予以描述，不限定特定生产厂家或产品型号；上述参数均可用公开技术资料和CMA检测报告响应，不存在为特定厂商量身设置的情形。
综上，第五章供货要求技术参数设置全面、中立、可响应，不存在以不合理的条件对供应商实行差别待遇、歧视待遇的情形，本条款不予修改。

（二）补遗通知如下：
本项目投标截止时间调整为：2026年11月6日10：00分（北京时间），电子投标文件递交时间调整为：2026年11月6日10时00分（北京时间）前，纸质投标文件递交时间调整为：2026年11月6日09时30分至10 时00分（北京时间）。



比选人：重庆市豪洋水务建设管理有限公司
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